ICS 03.120.20

CCS  A 00

团体标准

T/CCAA XX—XXXX

基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱在食品微生物鉴定中的应用评价规范

Evaluation Specification of MALDI-TOF MS Application on Food Microorganism Identification

（草案）

2025

202X -XX -XX发布

202X - XX - XX实施

中国认证认可协会  发布

# 目    次

目    次	II

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价前准备	1

5 数据库评价	2

6 方法评价	3

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：XXX等。

本文件主要起草人：XXX等。

基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱在食品微生物鉴定中的应用评价规范

# 范围

本文件规定了基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱（Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry，MALDI-TOF MS）在食品微生物鉴定中的应用规范和评价验证要求。

本文件适用于评价和规范基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术在食品微生物鉴定中的应用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.28 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求

GB 4789.45 食品安全国家标准 微生物检验方法验证通则

# 术语和定义

GB 4789.45-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 MALDI-TOF MS

- 基于微生物核糖体等高丰度稳定表达的特征蛋白指纹图谱的快速鉴定技术，通过MALDI-TOF MS 分析获得微生物菌株特征性蛋白指纹图谱，与已知微生物菌种蛋白指纹图谱数据库比对分析后，可以快速完成对微生物属种水平鉴定的技术。

3.2

- 包容性 Inclusivity

MALDI-TOF MS方法对目标微生物的检出能力。

- 3.3

- 排他性 Exclusivity

MALDI-TOF MS方法对非目标微生物的抗干扰能力。

3.4

鉴定准确率 Identification Accuracy Rate

正确的菌株鉴定结果数量占总的鉴定菌株数量的百分比。

3.5

靶板 Target Plate

在MALDI-TOF MS中用于承载样品并进行检测的关键部件，主要分为一次性和可重复使用靶板。

3.6

非选择性固体培养基 Non-selective Solid Medium

对微生物没有选择性抑制的固体培养基。

注：改写GB 4789.26-2024，定义2.16。

3.7

微生物鉴定质谱数据库 Mass Spectrometry Database for Microbial Identification

包含可鉴定出的微生物种类的集合类别数据库，包括设备厂家建立并定期更新的参考库和用户根据自身用途而建立的自建库。

3.8

数据库评价 Database Evaluation

对微生物鉴定质谱数据库的整体评价，包括对参考库和自建库的整体评价。

3.9

方法评价 Method Evaluation

针对特定检测项目使用MALDI-TOF MS鉴定，需进行相应的验证来证实方法是否适用的评估研究。

# 评价前准备

- 4.1培养条件

- 4.1.1 目标培养物的要求。MALDI-TOF MS的鉴定目标应为纯培养的微生物。

- 4.1.2培养基的选择。优先选择非选择性固体培养基，如有特殊需求必须选择液体培养基时，应保证培养物的纯度，并按照相应的技术规范进行菌株的富集、离心和清洗等步骤后进行质谱鉴定。

4.1.3 培养时间的规定。应选择生长至对数生长期至稳定期早期的菌落。细菌和酵母菌一般需培养24 h～48 h，厌氧菌一般 24 h～72 h，真菌一般 2 d～8 d，如遇生长较慢的真菌可适当延长培养时间。不同类型微生物培养时间见附件表1。

- 4.2待测菌前处理方法

- 4.2.1直接涂抹法。容易裂解的革兰氏阴性菌宜采用直接涂抹法，涂菌至靶板后直接覆盖基质液。

- 4.2.2改良涂抹法。细胞壁较厚的革兰氏阳性菌或酵母样真菌，宜采用滴加0.5 μL 25%甲酸（v/v）溶液辅助破壁后再覆盖基质液。

4.2.3 甲酸乙腈提取法。霉菌推荐用甲酸乙腈提取法，先用70%乙醇制备菌丝悬液并震荡离心2min，即菌株灭活后，分别使用70%甲酸溶液和乙腈对微生物特征蛋白进行提取，经离心、萃取、干燥等步骤，然后将蛋白提取液涂于靶涂板，干燥后滴加基质液覆盖。

注：可使用等效商品化提取试剂盒，如生物梅里埃的霉菌提取试剂盒。

- 4.3 靶板的选择

- 可以根据各质谱厂家配置和用户的用途，选择一次性或可重复使用靶板。

- 若选择可重复使用靶板，应按照流程对靶板进行彻底清洗，避免交叉污染。

- 4.4质控与校准

- 仪器正常运行校准后，选用大肠埃希氏菌ATCC 25922或ATCC 8739（或等效菌株）或质控样品处理样本后，在靶板上随机制备5个点样，任选1点进行检测，给出鉴定结果后，按照标准流程清洗靶板后，在原点样点制备5个空白基质液样本，进行检测，空白样本检测后应无明显目标峰（信噪比<3）。

- 此质量控制应定期进行，建议不少于每周一次。若使用一次性靶板，则此项不适用。

数据库评价

数据库评价通用原则

5.1.1对于参考库和自建库中声称的可鉴定菌种，应采用不少于5株代表性菌株建库，方可保证鉴定结果的准确率，若因菌株特殊无法获得5株，应对少于5株的原因做特殊说明。

5.1.2自建库原则见附录，具体自建库操作见各厂家提供的规范化操作规程来进行，自建库方法评价按照本文件6方法评价。

数据库整体评价

选用不少于100株含括参考库和自建库在内的目标菌，尽可能多地覆盖数据库声称的属种类型，进行整体数据库鉴定准确率的计算分析。评价前准备按本文件4评价前准备要求，鉴定准确率应按照6方法评价的要求进行验证。整体数据库鉴定准确率应不低于90%，其中属水平应100%满足。

- 方法评价

参数选择

验证分为实验室内和实验室间两个阶段，可以根据方法的应用范围按表1选择适合的验证阶段以及对应的性能参数。

表1 性能参数的选择

| 验证阶段 | 包容性 | 排他性 | 鉴定准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室内验证 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实验室间验证 | - | - | ✓ |
| 注：“✓”表示必选性能参数；“-”表示不适用。 |  |  |  |

菌株数量的确定

6.2.1 实验室内验证

包容性测试，不少于30株，沙门氏菌需选择不少于50株不同血清型的菌株。排他性测试，不少于30株菌株。鉴定准确率整体菌株数量不少于50株，个别菌株数量不足应说明原因，并选取可获得的尽可能多的菌株进行准确率的计算。

6.2.2 实验室间验证

鉴定准确率测试，单个实验室不少于10株菌株，菌株应具有代表性，并且所用菌株要保证可溯源性。方法进行充分验证时需要进行实验室间验证，建议不少于5家实验室，总体菌株数量不少于50株。

菌株类型的选择

对包容性菌株的选择应覆盖表型、基因型和血清型的多样性。排他性菌株的选择应覆盖未包含在质谱可鉴定的数据库中的菌株。

测试所用菌株，须经具备国家认证资质的第三方检验机构鉴定，如经全基因组（WGS，Whole Genome Sequencing）测序，或者来自权威菌种保藏机构的标准菌株。

评价方法

所有的包容性和排他性测试菌株，均应在待测定的MALDI- TOF MS方法指定的培养基上进行纯培养，所用的培养基应是经过验证的。

包容性和排他性测试用菌株，须经过盲法编号处理，以保证结果的客观性。

包容性计算见公式（1）：

I=Nc/N0×100%…………………………………………（1）

式中：

I---鉴定包容性（%）

Ni--鉴定为目标菌株的数量

N0---总的包容性鉴定菌株数量

排他性计算见公式（2）

E=Ne/N1×100%…………………………………………（2）

式中：

E---鉴定排他性

Ne---鉴定为非目菌的数量

N1---总的排他性鉴定菌株数量

鉴定准确率，选用具有代表性已知种类的菌株，不少于50株，在MALDI TOF MS 设备上上机鉴定，然后按属种水平分别统计鉴定结果，推荐的属种菌株数量比例为5：2，并将MALDI TOF MS 鉴定结果与其他方法鉴定结果比对，按式（3）进行数据分析计算。

A= Na/N2×100%…………………………………………（3）

式中：

A--鉴定准确率（%）；

Na--鉴定结果正确的菌株数量；

N2—总的用于鉴定准确率的菌株数量。

评价结论

包容性测试结果的描述为在一定数量的菌株包容性测试中，鉴定正确的数量是多少，鉴定错误或不可鉴定的数量是多少，其中不可鉴定菌株信息需要详细描述。且包容性种水平应不小于90%，属水平应达100%。

排他性测试结果的描述为在一定数量的菌株排他性测试中，未成功鉴定的数量是多少，鉴定错误或不可鉴定的数量是多少，其中不可鉴定菌株信息需要详细描述。且排他性属水平应达到100%，种水平应>90%。

鉴定准确率种水平应不小于90%，属水平应达100%。

所有选用的菌株均应按实验室分别列出菌株来源，属地和必要的菌株特点。

整体评价结论，应根据数据库评价和方法评价的结论综合给出评价结论，根据不同的应用场景给出评价结论。

附录 A

表A.1 不同类型微生物培养时间

| 微生物种类 | 培养时间 |
| --- | --- |
| 细菌和酵母菌 | 需氧革兰阴性/阳性细菌：18h~24h |
|  | 苛养菌及厌氧菌：24h~72h |
|  | 酵母菌：18h~24h |
| 丝状真菌 | 快生长：2d~8d；慢生长：5d~25d |

附录 B 自建库原则

- B.1自建库的通用原则

微生物鉴定数据库是MALDI-TOF MS技术的核心，待鉴定微生物只有与数据库中已有图谱达成匹配才能得到鉴定结果。对于已经熟练掌握MALDI-TOF MS常规操作，并且分离到一定数量现有参考库中无法鉴定的微生物，实验室可以根据厂家规范的建库流程进行自建库。

B.2建库菌株的培养条件

微生物培养时间对图谱峰的数量和强度有重要影响，为保证自建库数据信息的可靠性，需采集同一菌株早期和晚期菌落的图谱进行建库。

革兰氏阴性菌：使用TSAB（Tryptic Soy Agar with Blood，以胰蛋白胨大豆TSA琼脂为基础，向其中添加5%羊血）和MAC（MacConkey Agar 麦康凯琼脂）培养基，培养时间16h～24h 和48h～72h。

革兰氏阳性菌：使用TSAB和TSA培养基，培养时间16h～24h 和48h～72h。

酵母样真菌：使用TSAB和SDA (Sabouraud Dextrose Agar, 沙氏葡萄糖琼脂)，培养时间16h~24h和48h~72 h。

霉菌：使用SDA和PDA（Potato Dextrose Agar, 马铃薯葡萄糖琼脂）培养基，培养时间2 d～3 d 和7 d～8 d（快生长），7d~8 d和21d~25 d（慢生长）。

B.3入库菌株的鉴定

待入库微生物需经生化和分子方法获得精准鉴定结果后可作为建库菌株使用。细菌推荐生化和16s rRNA或WGS基因序列分析，真菌通常推荐使用内部转录区间序列分析 (Internal Transcribed Spacer, ITS) 内部转录区间序列分析或WGS全基因组测序分析。

B.4菌株数量及图谱采集

MALDI-TOF MS对菌种鉴定是基于图谱聚类原理，建库用菌株的数量与鉴定准确率成正比。每个微生物属种选取应包括至少一株标准菌株在内的不少于10株具有代表性的菌种的40张图谱建立超级谱图，对首次建库的罕见菌种，至少应包含至少一株标准菌株在内的2株菌，来自不同培养条件(如不同培养基和培养时间等)的谱图至少8张，并逐步完善至来自10株菌的40张谱图。

注：微生物质谱仪获取的质谱图质量需要在峰强度、分辨率、信噪比以及采集时间等指标之间进行平衡，这些参数之间往往存在相互制约的关系。因此，建议定期对设备进行维护和校准，以确保质谱图的质量符合检测要求。